Опросный лист

для подготовки коммерческого предложения

на поставку измерительного комплекса контроля

качества атмосферы «СКАТ»

Измерительный комплекс  "СКАТ" предназначен для:

- непрерывного автоматического измерения массовой концентрации загрязняющих веществ (от 2-х до 12-ти компонентов): оксида углерода (CO), оксидов азота (NO, NO2), диоксида серы (SO2), сероводорода (Н2S), озона (О3), аммиака (NН3), диоксида углерода (СО2), суммы углеводородов (∑CH) в пересчёте на метан, метана (CH4), суммы углеводородов за вычетом метана (∑HCH), формальдегида (CH2O);

- сбора, регистрации, обработки, визуализации и хранения полученных данных;

- передачи по запросу накопленной информации на внешний удалённый компьютер по проводным и беспроводным каналам связи (телефонные, GSM-каналы, LAN и интернет).

Область применения: контроль атмосферного воздуха.

Измерительный комплекс «СКАТ» представляет собой конструктивно объединённую совокупность технических средств, в т.ч.:

- автоматические измерительные приборы, размещенные на приборных стойках,

- программно-аппаратный комплекс ПАК 8816,

- системы пробоподготовки,

которые могут быть размещены на стационарных, маршрутных и передвижных постах  наблюдения (вспомогательное оборудование) за уровнем загрязнения атмосферы.

Минимальный комплект поставки комплекса «СКАТ»:

-    стойка приборная,

- приборы-газоанализаторы,

- регистратор данных (дата-логгер) мод. 8816,

- пробоотборное устройство (зонд ПЗ ВЗ «ПРОБА»),

- программное обеспечение для передачи данных на компьютер.

Полный комплект поставки и стоимость необходимой Вам измерительного комплекса «СКАТ» будут определены на основании полученных от Вас ответов:

| Вопросы: | Ответы: | Комментарии: |
| --- | --- | --- |
| Помещение для размещения оборудования. | нам необходим экологический павильон (кунг) для размещения комплекса «СКАТ» мы хотели бы поместить комплекс «СКАТ» во всепогодном шкафу. у нас уже есть помещение для размещения оборудования | В комплекте с экологическим павильоном предприятие поставляет лестницу для обслуживания павильона, стол и стул (рабочее место оператора), светильники, огнетушитель, шанцевый инструмент для уборки павильона, электрощит с автоматом и счетчиком (павильон имеет утвержденный проект энергоснабжения). Во всепогодном шкафу место для оператора не предусмотрено. Шкаф устанавливается только на охраняемой территории. |

| Вопросы: | Ответы: | Комментарии: |
| --- | --- | --- |
| Если Вам необходим экологический павильон | Мы самостоятельно подготовим место установки экологического павильона (фундамент, подключение питающего напряжения и т.д.), обеспечим проведение погрузочно-разгрузочных работ по установке павильона | Для установки павильона необходимы автокран, двое рабочих-стропальщиков. |
| Элементы системы обеспечения работы оборудования по климатическому контролю | автоматический кондиционер автоматический отопитель вентилятор | Условия эксплуатации оборудования из состава комплекса «СКАТ»: диапазон температуры окружающего воздуха, С: +10  +35; диапазон относительной влажности окружающего воздуха, % от 15 до 95 при 25 С (без конденсации влаги); диапазон атмосферного давления, кПа: 84–106,7 (630800 мм. рт. ст.) |
| Элементы системы энергопитания | Источник бесперебойного питания UPS (Smart) |  |
| Датчики, устанавливаемые внутри павильона | Датчик температуры и относительной влажности внутри павильона Датчик пожарной сигнализации Датчик охранной сигнализации |  |
| Пробоотборная система | пробоотборный зонд | зонд ПЗ ВЗ «ПРОБА» |
|  | трубки соединительные для сборки газовой схемы станции |  |
| Каналы измерения и предлагаемые приборы-газоанализаторы | NO + NO2 «Р-310А», NO + NO2 «P-105», | Газоанализатор «Р-310А». Принцип действия - гетерогенная поверхностная хемилюминесценция. Диапазон измерения по каналам NO и NO2 0 – 1 мг/м3 Газоанализатор «Р-105» Принцип действия - газофазная хемилюминесценция (референтный метод), диапазон измерения по каналам NO и NO2 0 – 4 мг/м3 |
|  | NO2 «Р-310А-1» | Газоанализатор «Р-310-А1» Принцип действия - поверхностная хемилюминесценция. Диапазон измерения: 0 – 1 мг/м3 |
|  | SO2 «С-310А» SO2 «С-105А» | Газоанализаторы «С-310А» и «С-105А» отличаются принципом действия и диапазоном измерений. Газоанализатор «С-310А» Принцип действия: гетерогенная хемилюминесценция, Диапазон измерений: 0–2 мг/м3 Газоанализатор «С-105А» Принцип действия: Резонансная флуоресценция. Диапазон измерений: 0–5 мг/м3 |
|  | SO2 + H2S «СВ-320-A1-SO2, H2S, | Газоанализатор «СВ-320-A1-SO2, H2S» Принцип действия - поверхностная хемилюминесценция. Диапазон измерения по каналу SO2 0-2 мг/м3 , по каналу H2S диапазон измерения 0 – 0.2 мг/м3 |
|  | O3 «3.02 П-А» O3 «Ф-105» | Газоанализаторы «3.02П-А» и «Ф-105» отличаются принципом действия и диапазоном измерений. Газоанализатор «3.02 П-А»: Принцип действия: гетерогенная хемилюминесценция. Диапазон измерений: 0–0.5 мг/м3 Газоанализатор «Ф-105»: Принцип действия: УФ-оптический. Диапазон измерений: 0–10 мг/м3 |
|  | H2S «СВ-320-А1-H2S», | Газоанализатор «СВ-320-А1-H2S» Принцип действия - поверхностная хемилюминесценция. Диапазон измерения: 0 - 0.2 мг/м3. |
|  | NH3 «Н-320» | Газоанализатор «H-320» Принцип действия - поверхностная хемилюминесценция. Диапазон измерения: 0–1 мг/м3. |
|  | NH3 + NO + NO2 «H-320A» | Газоанализатор «H-320A» Принцип действия - поверхностная хемилюминесценция. Диапазон измерения по всем каналам: 0 – 1 мг/м3. |
|  | СО «К-100» | Газоанализатор «К-100». Принцип действия - электрохимический. Диапазон измерения: 0-50 мг/м3 |
|  | СО2 «ОПТОГАЗ-500.4С-СO2» | Газоанализатор «ОПТОГАЗ-500.4С». Принцип действия - оптический (ИК). Диапазон измерения: 0 – 3700 мг/м3 |
|  | Углеводороды | Газоанализатор «ГАММА-ЕТ» Диапазон измерения 0 – 100 мг/м3 |
|  | CH2O (формальдегид) | Комплекс измерительный «ФОРТ» Диапазон измерения: 0 - 0.5 мг/м3 |
| Стойка для размещения оборудования | Стойка высотой 1700 мм |  |
| Регистратор данных | ПАК 8816 (дата-логгер) |  |
| Программное обеспечение | Удаленный доступ Прямая передача данных на компьютер | Автоматический автономный режим работы обеспечивается при использовании программного обеспечения для удаленного доступа |
| Канал связи | Канал мобильной связи EDGE 3G, 4G Стационарный канал связи - ADSL - Ethernet - оптический канал |  |
| Компьютер для приема информации | компьютер типа ноутбук стационарный компьютер | оперативная память не менее 256 мБ; НDD не менее 20 Гб, быстродействие не менее 1 Гц, пакет прикладных программ. |
| Метеооборудование | АИИС-ВП2, система автоматизированная информационно-измерительная | АИИС-ВП2 предназначена для автоматических измерений метрологических параметров: температуры воздуха, относительной влажности воздуха, скорости и направления воздушного потока, атмосферного давления. |
| Дополнительные требования и пояснения |  |  |

Предприятие выполняет за отдельную плату доставку оборудования, пуско-наладочные работы и обучение персонала заказчика.

Контактные данные заказчика.

Предприятие:

ФИО лица, заполнившего опросный лист:

Должность:

Телефон:

Факс:

e-mail:

Дата:

Подпись: